OCS系列直视吊秤说明书

一，概述

OCS系列直视电子吊秤由吊挂件，高精度传感器和称重主板组成。5位1.2英寸（字高40mm）超高亮数码显示，清晰明亮。采用抗抖动，振动，摆动数字滤波，读数稳定性好，稳定时间<8秒，具有即时去皮，置零，查看，锁定，省电等功能。采用低功耗设计，充足电池连续工作100小时以上，还具有电池过放电保护电路。关机时显示电量（百分比）使你及时了解电池电量，选择合适的充电时机。特点还有红外遥控，换主板免标定，改分度值，满量程等参数免标定，稳定速率可调整，（适应各个场合等功能），串口输出（可配无线大屏幕，无线连接电脑，无线打印仪表等）等功能

精准系列电子吊秤适用于铸造，贸易，等起吊称重场合。

一，操作和指示说明，功能介绍

一，操作指示说明

面板按键说明    开/关机 置零    ： 置零，去皮，开机，关机

指示灯说明      稳定         ：数据稳定指示

去皮         ：去皮指示灯灯

充电         ：充电指示灯

遥控器按键说明

关机：吊秤关机

锁定：在称重时为重量锁定，只有在稳定时才能锁定重量，30秒后自动解锁

→0← 确认: 称重时  置零或去皮，设置时确定

查询: 根据软件版本不同，查询累计重量或单次重量

累加: 根据软件版本不同配置是否有累加功能

省电：进入省电模式，在无称重或无操作显示亮度变暗

设置：进入设置菜单或标定

二，主要技术性能

1，用Σ-Δ 转换技术实现了24 位无丢失代码性能，主板精度万分之一，任意称量，任意分度值都可调整

2，工作温度范围：-40 ~ +85℃

3，工作电流最大60mA，省电模式18mA

4，红外遥控距离30米

5，稳定速度小于8秒

6，安全超载150%F.S

7，破坏超载200%F.S

8, 准确度：Ⅲ级

二，使用和维护

- 新秤维护

- 定期充电（3个月一次）

- 注意防潮，防水，保持干燥环境

- 勿严重碰撞，挤压

- 使用准备

- 预先把电池充足电

- 称重前要检查紧固螺丝和连接件是否松动，以后还要定期检查

- 检查吊钩和吊环的保险销是否安装好

- 正确使用

开机：长按ON/OFF键等待蜂鸣器停止后松开，显示UP-X.X，然后同步以每次1秒时间从0到9自检显示，自检完进入称重状态

工作：在自检完后，自动进入零位称重状态，当挂上物体称重，当数据稳定时，蜂鸣器响0.5秒钟提示，稳定灯亮后可以读数。

欠压指示：显示数字闪烁或变暗时，表示电池电压少于5.6V，10分钟后自动关机

关机：按 开/关机 置零 键3秒钟或用遥控 关机键 关机，显示电池电量百分比PbtXX,最后显示0FF关机

充电：当电池电量<15%时，应及时充电后再使用，以防电池过放电，减少电池寿命，充电时间6-8小时为宜。

三，设置参数和标定

1，在开机自检中按遥控器设置键进入密码输入状态，遥控器方向键 向上为进一换数，向右为换位，输入密码10000，按中间键确认进入

四大菜单 ，查询键为切换菜单

1，Set为参数设置  设置时 按方向右键切换，按中间键确认

d 为分度值  按方向右键切换，可设置0.1-20，按中间键确认

n 为满量程  01-50T，按方向右键切换，按中间键确认

E 零位跟踪  0-3

Ftl 滤波设置 0-3   0为无滤波 3是最强滤波

2，AD为查看内码 正常零点传感器内码为三万左右

3，CALSP为标定

按中间键 确认进入标定零位CAL00， 此时应空秤等稳定灯亮按确认键，然后输入砝码重量，默认为满量程，改成砝码重量后， 挂起砝码 等稳定灯亮按确认键结束标定

4，PA标率显示

换板子不需要标定，只需要输入原来板子的标率即可

三，简易故障排除和错误提示

1，ERR01 AD读数错误

2，ERR02 密码错误

3，ERR03 标定错误 ，标定加载重量太小

4，OUER 超载

一，开机后无字幕显示时

1，电池须充电

2，电池已损坏须换新

二，电池无法充电

1，检查充电器是否正常？正常：充电器输出7.6V-8.0V，1000mA

2,检查电池是否损坏？

充电完毕后电池电压为5.5V以上，5.0V以下则需更换电池

国家标准GB/T11883-2002

附加说明

一，接线说明 （注意正负极，板子有标正负）

J1 接充电电源，用铅酸6V电池配置充电器电压应在7.6-8.0V

J2 接电池，6V电池

J3 接传感器 E+ 传感器电源正 S+传感器输出正  S—传感器输出负

E—传感器电源负

J5为指示灯插座

J4为串口输出，可配无线大屏幕或无线仪表

J7 为开关机/置零键插座

J8 为查看键插座，为选配（本次版本不配查看按键）

三个指示灯为 红1为充电指示灯 红2为去皮指示灯 绿为稳定指示灯

重量微调

1，在开机自检中按遥控器设置键进入密码输入状态， 锁定键为进一换数，累加键为换位，输入密码10000，按置零键确认进入

四大菜单 ，查询键 下为切换菜单  调到PA

1，Set为参数设置  设置时 按方向右键切换，按中间键确认

2，AD为查看内码 正常零点传感器内码为三万左右

3，CALSP为标定

4，PA标率显示

如果重量偏小一个分度值，把PA原值改小5-10个数，例如：59002-10改到58992

如果重量偏大一个分度值，把PA原值改大5-10个数，例如： 59002+10改到59012