一，操作指示说明

面板按键说明    开/关机 置零    ： 置零，去皮，开机，关机

指示灯说明      稳定（绿）        ：数据稳定指示

去皮（红）        ：去皮指示灯灯

遥控器按键说明

关机：吊秤关机

锁定：在称重时为重量锁定，只有在稳定时才能锁定重量，30秒后自动解锁

→0← 确认: 称重时  置零或去皮，设置时确定

查询: 根据软件版本不同，查询累计重量或单次重量

累加: 根据软件版本不同配置是否有累加功能

省电：进入省电模式，在无称重或无操作显示亮度变暗

设置：进入设置菜单或标定

- 新秤维护

- 定期充电（3个月一次）

- 注意防潮，防水，保持干燥环境

- 勿严重碰撞，挤压

- 使用准备

- 预先把电池充足电

- 称重前要检查紧固螺丝和连接件是否松动，以后还要定期检查

- 检查吊钩和吊环的保险销是否安装好

- 正确使用

开机：长按ON/OFF键等待蜂鸣器停止后松开，显示UP-6.2，然后同步以每次1秒时间从0到9自检显示，自检完进入称重状态

工作：在自检完后，自动进入零位称重状态，当挂上物体称重，当数据稳定时，蜂鸣器响0.5秒钟提示，稳定灯亮后可以读数。

欠压指示：显示数字闪烁或变暗时，表示电池电压少于5.6V，10分钟后自动关机

关机：按 开/关机 置零 键3秒钟或用遥控 关机键 关机，显示电池电量百分比PbtXX,最后显示0FF关机

充电：当电池电量<15%时，应及时充电后再使用，以防电池过放电，减少电池寿命，充电时间6-8小时为宜。充电器当亮红灯时表示大电流充电，亮绿灯时基本充满，进入小电流充电，不宜超过8小时

三，设置参数和标定

1，在开机自检中按遥控器设置键进入密码输入状态，遥控器方向键 向上为进一换数，向右为换位，输入密码666666，按中间键确认进入

四大菜单 ，方向键下为切换菜单

1，Set为参数设置  设置时 按方向右键切换，按中间键确认

d 为分度值  按方向右键切换，可设置0.01-1，按中间键确认

n 为满量程  100KG-1T，按方向右键切换，按中间键确认

E 零位跟踪  0-3

Ftl 滤波设置 0-3   0为无滤波 3是最强滤波

2，AD为查看内码 正常零点传感器内码为三万左右

3，CALSP为标定

按中间键 确认进入标定零位CAL00， 此时应空秤等稳定灯亮按确认键，然后输入砝码重量，默认为满量程，改成砝码重量后， 挂起砝码 等稳定灯亮按确认键结束标定

4，PA标率显示

换板子不需要标定，只需要输入原来板子的标率即可

三，简易故障排除和错误提示

1，ERR01 AD读数错误

2，ERR02 密码错误

3，ERR03 标定错误 ，标定加载重量太小

4，OUER 超载

一，开机后无字幕显示时

1，电池须充电

2，电池已损坏须换新

二，电池无法充电

1，检查充电器是否正常？正常：充电器输出7.6V-8.0V，1000mA

2,检查电池是否损坏？

充电完毕后电池电压为5.5V以上，5.0V以下则需更换电池

杭州衡器工业有限公司