UP-GREEN   UP3000型&UPW5000型 电子吊秤使用说明：

概要：本装置配合天车、挂勾…等使用,以测量被吊物重量,不占空间,内附免保养充电电池操作方便。(本产品系采用德制应变片,稳定性高;全系列产品获有〝CE〞认证)

主要零、配件：a.吊秤1台      b. 充电器1个     c. 遥控器1只

技术性能：1. 一般型：使用温度范围-10℃~40℃

耐热型：配合辅助加长吊钩,可使用至1800℃范围。

- 相对湿度：＜90%RH   3.字幕：五位数，1.2〞高亮度、低耗能LED

- 将吊秤置于天车时,须置于挂钩中央位置,扣好安全片,并检查机械组件是否正常,有无松动?以确保安全;夏日若于高温车箱中取出,请等机身较凉时使用。

- 请依工安规则,定期检查所有吊挂组具之安全结构,并严格遵守安全操作规范,吊挂物品时,应扣好安全片,人员切勿站立于吊挂物下方,并保持一定安全距离。

- 因物品上升或下降时,瞬间力道为吊挂物1至1.5倍,故于使用时,请至少选用比被秤物重量,大一级吊秤使用;吊秤使用应配合天车吨数,以免吊秤吊挂超重,造成秤体损坏与意外发生。

- 吊秤因经常吊挂重物，长期使用应留意磅秤金属结构，定期汰换，以免金属分子结构疲乏产生危险。

简易故障排除：当吊秤无法正常开机时,请先充电10分钟再开机测试,并于开机后,将充电器拔除;此时，如果吊秤立即自动关机,表示电池不蓄电,请更新电池;如可维持1分钟以上,请再充电即可;如充电10分钟后,在未拔充电器状态下,仍无法正常开机,请通知修理(吊秤使用1~2年或用户需要校正时,请交专业人员或经销商校正)

面板操作：电源与归零同属红键，绿键为查看键(此键一般不使用)。

开机：按红键 (LED会做自检动作，过程约8秒，完毕后会自行归零，即可使用)

注：最后归零前LED会先显示〝PBTxx〞，xx为电池存量百分比。

(当数值低于40请充电，低于20时LED会闪烁请立即充电)

关机：按红键 (按着不放4秒后，显示〝PBTxx〞，后放开)

注：按住4秒后LED会先显示〝PBTxx〞，xx为电池存量百分比。

(当数值低于40请充电，低于20时LED会闪烁请立即充电)

归零：按红键(依度量衡法规，当重量小于12%F.Si归零动作才有效，否则须改做

扣重动作，同时TARE灯或TARE标记亮起)

注：本机设计归零与扣重为自动切换功能,当重量小于12%F.Si红键为归零动作,

当重量大于12%F.Si红键为扣重动作，同时TARE灯亮。

遥控器功能介绍：

- →O← 归零、扣重、清除累计、关机。

- H   锁定、校正、参数设定、手动/自动累计、关机。

-   手动累计。           4.     查看累计、清除累计、累计设定。

遥控器操作说明：

- 归零：于使用状态，按→O←键。

(当显示重量大于12﹪F.Si时，会自动变成扣重,TARE灯亮起)。

- 扣重：于使用状态,按→O←键,重量归零,TARE灯亮起,再按一次被扣重量回复,TARE灯熄灭(当显示重量小于12﹪F.Si时,会变成归零动作)。

- 关机：同步按下→O←及H两键。

- 锁定：按H键，保持显示数值不变,再按H键,锁定解除,回复秤重状态。

(当数值被锁定,30秒后自动解除,回到秤重状态)。

- 累计 a.自动累计：当被秤物吊起稳定后,一闪显示〝п  1〞,表示已累计记入,笔数第1笔。

b.手动累计：按键,一闪显示〝п  1〞,表示已累计记入,笔数1笔。

- 查看累计：按键，可查看 (假设目前累计36笔，总计51625.5kg)

显示〝п 36〞(笔数)     显示〝H 51〞(重量)       显示〝L652.5〞(重量)

显示〝AU t 0〞(手动/自动累计选择;0手动,1自动,以H键切换)  回复秤重状态

(清除累计资料：于任何一个状态下按→O←键或重新开机都可清除累计)

使用非原厂充电器,请注意正负极性,并以电表量测实际电压是否相符？以免烧毁主机板。

参数设置：

开机后，在自检过程中按住“H”键不松开，直到出现“CALSP”,松开“H”键；

在上述“CALSP”状态下按一下“H”键，显示“SET-”；

按“＊”键进入参数设定；

显示“d 0.1”表示分度值d=0.1，此时用“H”键可选择分度值（0.1， 0.2,  0.5,  1,  2,  5, 10,  20,  50）选定后按“＊”键确认；

显示“n 3000”表示分度数为3000，这时用“H”键可以输入新的分度数；

按“＊”键确认，显示“mg900”，使用“H”键修改900的个位，十位，900个位表示零位跟踪（可设0,1,2,3， 0表示没有设零位跟踪），900十位表示省电模式（0未进入省电模式，1进入省电模式）此项如没必需，请勿随意更改；

按“＊”确认，显示“FLt30”30表示显示速率，可用“H”键修改，（此项如没必需，请勿随意更改）；

按“＊”确认，显示Cn 0;表示可外接大屏幕；

按“＊”确认，退出参数设定，返回正常称重显示。

标定：

开机后，在自检过程中按住“H”键不松开，直到出现“CALSP”,松开“H”键；

按一下“＊”，显示“CAL00”，表示零位校正，（此时秤体必须是空载）；

稳定后按一下“＊”键，显示“-----”，表示正在校正零位，数秒后显示“3000”，表示此秤的最大量程为3000Kg；

此时加载砝码，若是满量程校正，则不用修改此值，若不是满量程校正，需要用“H”键输入实际加载的砝码值，，待称量稳定后，按“＊”确认，显示“-----”表示正在进行重量校正，数秒后显示所加载砝码的重量值，标定结束。