9500B无线电子吊秤-

（XK3109型中文显示称重仪表）

使 用 说 明 书

(2009-12-1第3版3.60)

目       录

第一章    无线电子吊钩秤正确使用说明--------------------3

第二章    概述特点及功能-------------------------------------4

第三章    仪表显示及文字输入-------------------------------6

第四章    面板各按键的功能及详细介绍----------------------8

第五章     设置参数和功能----------------------------------------12

第六章     常见故障及排除方法----------------------------------17

第七章     智能充电器使用说明----------------------------------18

第一章  无线电子吊钩秤正确使用说明

1, 先检查秤体发射天线，吊钩吊环的保险销是否安装好，再将充好电的秤体主机电池放在秤体里面，插上电源插头

2, 按仪表开机按键，显示重量信号表示接收正常，如接收不正常只显示日期时间，请询问经销商和厂家

3, 为确保计量准确，秤体需通电预热10分钟，仪表显示置零后才能挂上物体称重

4, 在称重没有皮重的物体时，确保仪表当前皮重设置为0kg，其中关系为：净重=毛重-皮重

5, 欠压指示，电池1是仪表电量，电池2是秤体电量，当电池电压不足时，请及时充电，避免造成数据丢失或称重不准

6，关机短时间不用时，请用仪表“无线遥控”按键控制秤体关机，再关仪表电源，开机也要使用仪表控制秤体开机。长时间不用时，请将秤体电池拿下，以免过放电。

7，电池充电维护，禁止使电池过放电（放在秤体的电池长时间不取下充电），定期把不用的电池或仪表充电（一个月充一次）

第二章    概述特点及功能

欢迎您使用我公司生产的最新产品XK31-XX（XX为仪表编号）型仪表，XK3109仪表为T100的更新产品,主要新增加了多种打印格式和动态滤波的功能，性能优越，请在首次使用本产品时认真阅读说明书。

仪表主要特点：分别可用拼音、数字、大写字母、小写字母、混合输入全汉字、字母及符号，显示并打印。对各吨位吊秤通用，不须标定即可随意互换。

- 仪表主要功能

1，AD采用24bit高精度低噪声芯片，约100万内码保证称重准确

2，仪表CPU采用超低功耗单片机，充电一次不开背光和打印可以工作3天

3，无线双向控制，常规通信距离150米以上，控制秤体开关机（可以按客户要求做到300米以上）

4，大屏幕中文显示，人机界面，方便操作，可以显示全中文国标一，二级汉字，英文，数字，及各种符号，并带有背光

5，点阵打印机，可打印全中文汉字，英文，数字及各种符号

6，采用64频道无线模块，确保无同频率干扰，无线发射，接收频率均可以通过键盘调整，以确保仪表与各种秤体互换通用

7，智能动态滤波，解决因物体晃动导致称重不准

8，仪表和AD可以换配，无需从新标定

9，有两种磅单格式选择和清单打印，适用各场合计量称重，方便称重数据统计

10，串口输出，附件可以选配有线或无线大屏幕，电脑称重管理软件

11，信号无接收信号，无操作后5分钟自动关机

12，新增国标一、二级字库全中文拼音输入及打印。（拼音                     输入时增加1键常用符号输入，更加方便快捷）

13，新增单价输入，可自动计算货物总价，方便货物买卖。

14，具有分类存储功能，可以存储99个货号，每种货号999                    次磅次，一共存储5000次

15，具有累加，累减（负值和零位不能存储），可以按类别     进行累加，可删除任意货号的任意磅次的错误累加值。

17，显示秤体和仪表电池电量，仪表欠压和无信号自动关机

第三章   仪表显示及文字输入

注：以下图例凡有下划线的字均为按下此键

主屏幕显示：

开机

如果无信号显示主屏幕

主屏幕一

货号00皮重000 24：00：00接收

20Kg

2009年9月25日06：24无信号

无线电子吊秤

如果有信号一秒后恢复称重状态

主屏幕设置

设置屏一

设置屏：

0.设日期 4.累减   8.打清单

1.设时间 5.累清   9.打题头

2.设限重 6.总累清

3.设声音7.设单价     →

设置

设置屏二

设置

0．标定     4.累计模式 8，帮助

1、重力修正 5．设题头

2. 修改密码 6，分度值

3，参数设置 7，打清单

货号00皮重000 24：00：00接收

20kg

文字输入：

在设置编号时和设题头（设置屏2的第5项）可输入汉字并可在输入期间直接打印。具体输入方法以设题头为例：

在主屏状态下按设置两次：

5

设题头1

电子吊秤

拼音输入

0．标定     4.累计模式 8，帮助

1、重力修正 5．设题头

2. 修改密码 6，分度值

3，参数设置 7，打清单

此时按设置键可在“拼音输入、数字输入、大写字母、小写字母”四种输入法中切换：

- 拼音输入：直接按你要输入的拼音例如要输入“张”字则直接输入“ZHANG”，即显示

按↓键选择需要的拼音组合

设题头1             xiang

电子吊秤            zhang

拼音输入 相厢镶香箱襄湘乡翔祥

设题头1             xiang

电子吊秤            zhang

拼音输入 樟章彰漳张掌涨杖丈帐

按5次→，选择需要中文字，使该字反白显示

确认

设题头1             xiang

电子吊秤            zhang

拼音输入 樟章彰漳张掌涨杖丈帐

设题头1

电子吊秤张

拼音输入

这样即实现了“张”字的拼音输入。

- 数字输入：按设置键切换输入法到数字输入后，按任意数字键直接可输入数字。

- 字母输入：按设置切换输入法到字母输入后，要输入字母快速按相应键盘的相应次数即可，例如输入字母S,即快速按此键4次即显示字母S。

- 题头输入一次可输入10行，例如可输入公司名称，过磅员，钢材型号等。打题头时即会自动打印出输入过的字符。

第四章  按键的功能详细介绍

一，按键功能

『开机/复位』：打开仪表电源。

『关机/取消』：在主屏状态下起关机作用，其他状态是取消当前操作。

『确认』：在数据设置或文字输入起确认当前操作。

『检查/删除』：主屏下为进入检查菜单，在文章输入期间起删除作用。

『设置』：主屏下可进入设置菜单，在文字输入可起输入法切换。

『置零』：使当前显示重量为0，文字输入状态是0数字输入.

『去皮』：可把当前重量当皮重去除

『累加』：不需要打印时可手动按累加当前重量存储

『累显』：显示当前货物的重量信息和各磅次信息，货物单价及总价，累显总重时按打印键可打印货物总重量

按累显，再按打印，可打印当前货号累计重量

例如：

货号:2

----------------------------

累重：123456.0Kg

『货号』：设置当前货物类别号，范围0-9，改变货号后打印，累显，打清单均是对此货号进行的

『编号』：编号可设置10个，可输入汉字，数字，符号等，显示当前编号按打印可打印出来

『皮重』：如预知皮重值可手工设置皮重，设完后重量值自动减去皮重值。

『打题头』：是打印设置好的题头，题头里面可以设置公司名称等。

『走纸』：按动连续走纸3秒。

『打印』：称重状态下按打印，打印并存储当前重量值。

『        』：在汉字输入时使光标左右移动，上下选择。

二，仪表按键各项操作举例

- 置零

置零

货号00皮重000 24：00：00接收

20kg

货号00皮重000 24：00：00接收

0kg

二、去皮

去皮

货号00皮重000 24：00：00接收

20kg

货号00皮重000 24：00：00接收

0kg

三、累加

累加

累加

货号00皮重000 24：00：00接收

20kg

货号:0 重量:20kg

磅次:1 累重:20kg

1秒后

货号:0 重量:20kg

磅次:2 累重:40kg

货号00皮重000 24：00：00接收

20kg

打印可打印出累重信息

四、累显

累显

累显

货号00皮重000 24：00：00接收

20kg

货号:0 磅次:2

累重:40kg

累显

- 20kg 9-26 10：28

- 20kg 9-26 10：30

货号00皮重000 24：00：00接收

20kg

五、货号

货号

10

设货号

0_

货号00皮重000 24：00：00接收

20kg

确认

设货号

10

货号10皮重000 24：00：00接收

20kg

如设错货号按取消恢复原货号

七、皮重

设皮重

5

设皮重

0______

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

确认

设皮重

5

货号00皮重5   24：00：00接收

15.0kg

如设错皮重按取消恢复原皮重

松开后走纸3秒

八、走纸

走纸

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

九、打印

打印

打印完后

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

打印中…

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

十，无线遥控

无线遥控

0

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

0.秤体开机

1.秤体关机

2.频道搜索

秤体开机

1

0.秤体开机

1.秤体关机

2.频道搜索

秤体关机

2

0.秤体开机

1.秤体关机

2.频道搜索

频道搜索

注意：请不要在频道搜索时按复位开机键

第五章  设置参数及功能

设置一

设置

A

2002年9月25日 06：12：00

无线电子吊秤

0.设日期 4.累减   8.打清单

1.设时间 5.累清   9.打题头

2.设限重 6.总累清

3.设声音 7.设单价        →

0、设声音（如果声音设为“否”则按键没有任何声音提示）

A

0

确认

设声音

是

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

此时按0可切换是与否

无数据时

1、设时间

A

1

152028确认

设时间

17:23:56

2002年9月26日15：20：28

无线电子吊秤

无数据时

2、设日期

A

0

20020926确认

设日期

2000-01-01-1

2002年9月26日 06：00：00

无线电子吊秤

3、设限重（如称重重量超过所设限重，则屏幕上方显示 “超限”并且蜂鸣器报警）

A

2

确认或取消

设限重

5018_

货号0皮重5018 24：00：00接收

20.0kg

4、累减（可减掉当前货号的任意磅次，适用于发现某一磅次称错时）

A

4

输入要减的磅次确认

累减磅次：

2_

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

当前货号无称重信息减的磅次确认

1秒后

零磅次

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

5、累清（清除当前货号的所有磅次）

A

5

1秒后

累清OK

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

6、总累清（清除所有货号的所有磅次）

A

6

1秒后

总累清OK

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

7，设单价：可设置货物的单价/吨，如果单价不为0时，打印重量时会自动打印出货物的价格。

8，设打印：设置打印格式,输入选择1或2

格式1                  格式2

称重计量单                    称重计量单

序号  时间  重量kg          序号：001

002   00: 00  1000.0          日期：2008-04-28

003   00 :00  3000.0          时间：24：00：00

004   00 :00  2000.5          皮重：500Kg

005   00 :00  3000.5          净重：1000Kg

9、打印题头（打印计量单题头及日期时间）

自动打印出日期时间，例如：题头xxxxx

2009-5-8  24:30

序号 时间 重量kg

设置二

B

A

设置

0．标定+    4. 累计模式 8，帮助

1、重力修正 5．设题头

2. 修改密码 6，分度值

3，参数设置 7，打清单

0、标定，以下以标定5吨称为例

注：标定要求专业的检定人员及标准砝码

B

0

输入正确密码确认

密码：

++++++

使吊秤处于空秤状态确认, 例如挂起吊具

确认空秤

6508

设定砝码(kg):1

0______

输入要挂的标准砝码的重量, 例如输入5000确认

确认稳定:1 5000kg

6508

挂起5000kg砝码

等数值稳定后确认, 可手工输入内码值

确认稳定:1 5000kg

234567

设定砝码(kg):2

0______

零砝码值时确认, 如需标定其它点可再次输入砝码

输入满辆程确认

满量程：

5t

如提示标定错误则必须重新标定

发送…9

标定OK

   稳定   接收

5000kg

#标定系数，正常标定系数为10000,即在标定系数为10000时重量为标准重量，如需要提高10%，则在10000的基础上增加10%，即改为11000后按确认，重量显示会增加10%。标定系数的调整范围是1~20000。

1、重力修正，国内无此功能

2、修改密码，修改参数密码

3、参数设置，需要专业人员操作，里面可以设置频道，零位跟踪，计量单位等，一般情况请勿进入

4、累计模式，改变打印，存储模式，可设自动打印存储，按动4键切换模式，按确认结束

- 设题头，可以设置10个题头，将公司名称，货物名称型号等设置里面，在打印题头里面打印出来，具体详见前面介绍的中文输入说明

- 分度值，输入分度值前面的编号就可以选择当前分度值 ，例如输入04，分度值就是1KG，输入01，分度值就是0.1KG

分度值

03

货号00皮重000 24：00：00接收

20kg

分度值(kg) 1:0.1  5:2.0   9:50

2:0.2  6:5.0  10:100

05_       3:0.5  7:10  11:200

4:1.0  8:20  12:500

分度值

货号00皮重000 24：00：00接收

20.0kg

分度值(kg) 1:0.1  5:2.0   9:50

2:0.2  6:5.0  10:100

03_      3:0.5  7:10  11:200

4:1.0  8:20  12:500

如设错分度值按取消恢复原分度值

7、打清单，打印当前货号所有的重量

此功能可以帮助客户打印多联称重单   例如：

货号：2

------------------------------

序号  时间  重量kg

- 12:34  12345

- 12:34  12345

- 12:34  12345

- 12:34  12345

-----------------------------

累重：123456kg

8、帮助

内置中文使用说明

第六章 常见故障及排除方法

一，仪表或电池充不上电

如连接充电器没有反映（即充电器上显示窗无电压显示），则可能是仪表过放电（电压在1V以下），充电器无法检测，可先按住充电器放电按钮，再插仪表或电池。

二、仪表开机后无称重信号

请检查秤体电池电压，插上发射机天线，接通发射机电源，如还无信号，请检查仪表频道是否与发射机相对应（频道数标记在秤体内部ADF侧边），或用频道搜索找到秤体频道，然后将仪表接收频道修改成搜索到频道

三、打印字符不清楚或打不出字符

请检查色带是否脱落或色带无印色，更换色带。

四、打印机走纸困难

积尘太多，应清洗打印机头，可加微量的润滑油。

五、数字乱跳

附近有同频率的电子秤干扰，先修改秤体频道，再将仪表频道设置成秤体一样。

六，仪表称重死机，按键无反应

检查打印机是否卡住，打印机排线是否脱掉

智能充电器使用说明

技术指标

- 电源电压： 交流160-240V

- 充电电流：1000mA

- 输出电压：12V或6V

二，技术性能

- 对6V/12V NICD电池或铅酸电池充电，不同电池可以选择不同终止判别方式

- 无须用户干预的全自动的充放电功能，正常充电结束后自动转为涓流充电，确保电池充足电

- 采用优选的低频脉冲充电方式和终止判别算法，消除NICD电池记忆效应，维护电池寿命

- 过放电电池（<1.5V）可以手动电压提升

- 左右两路完全可以同时充放电，4位数码电压显示

三，使用说明（对NICD电池）

- 开机

将本机接上市电，系统自检后，数码全显示后显示-----，示意等待插入电池，若有电池插入则进入充电状态，数码管显示电池电压

- 充电

将待充电电池插入本机，数码管立即显示插入的电池电压并开始充电。对于充了5次以上或明显感觉电池使用时间变短，可插入后再按下放电键，随后自动放完充电。充电过程中，数码屏显示实时充电电压，若显示FXXX，示意该路充满，此时可以拔下使用。

- 按放电键

对NICD电池为了防止产生记忆效应，应在充电前放电。电池插入后按放电键即开始放电过程，同时该路放电指示灯闪烁，放电完成后自动转入充电。对于产生记忆效应的电池或新电池，需要多次放电，充电循环，才可恢复正常使用

- 状态指示

指示灯：插座附近的4个指示灯分左右两对，红色为充放电状态，绿色为充满状态，数码屏旁边的两个指示灯指示当前显示内容属于左边或右边的插座的电池

数码显示屏

充电过程中，数码屏显示实时充电电压。充满后显示FXXX，其中F代表充满FULL，XXX表示充电所用的时间，第一个X为小时数，后两个X为分钟数。