第一章    概  述

欢迎您使用我公司生产XK3110-XT1型仪表，XK3110- XT1仪表是一款高性价比无线称重仪表，性能优越主要特点如下：

1、AD采用20bit高精度低噪声芯片，约20万内码保证称
重准确。

2、仪表充电一次不打印可以工作100小时，秤体部分根据选配电池工作时间如下：

超级理电池：可以工作二年以上，待机五年以上，不可充电。 

铅酸电池：可以连续工作一个月，待机5个月以上，可

以充电重复使用。

3、无线双向控制，常规通信距离150米以上，仪表自动控制秤体开关机，秤体静态时自动降低功耗。

4、6位LED数码管显示，清晰明亮，6个按键操作方便。

5、可以选配无线热敏和针式打印机和嵌入式热敏打印机，有多种设置打印功能，多格式打印磅单。

6、采用64频道无线模块，确保无同频率干扰。

7、智能动态滤波，解决因物体晃动导致称重不准。

8、仪表和AD可以换配，无需从新标定。

9、RS232串口输出，附件可以选配有线或无线大屏幕和电

10，信号无接收信号，无操作后5分钟自动关机。

12、具有分类存储功能，可以存储4个货号，每个货号各存储999次磅次，总存储次数3996次。

13、具有累加，累减（负值和零位不能存储），可以按类别     进行累加。

14、显示秤体和仪表电池电量，仪表欠压和无信号自动关机。

第二章 参数及安装连接
一、秤体ADF接口

1、传感器接口：  1脚 E+   2脚 S+   3脚 S-   4脚E-

2、传感器激励电压：DC+3V，可接1~4个传感器
3、电源接口：  内正外负 DC4.2V（4.2V锂电池或4V铅

酸电池）

二、仪表
1、电源：内置5V充电电池

2、通讯频率：433MHZ, 64个信道

3、充电器：DC6V万泰专用充电器

4、无线传送距离：无阻挡时不小于200米

5、通讯接口：RS232接口，波特率可调整
6、打印：内置热敏打印机或者外置无线针式打印机
7、使用环境：环境温度：-20—50℃
             相对湿度：≤85%RH
第三章  无线电子吊钩秤正确使用说明

1、先检查秤体发射天线，吊钩吊环的保险销是否安装好，再将充好电的秤体主机电池放在秤体里面，插上电源插头。

2、按仪表开机按键，显示重量信号表示接收正常，如接收不正常只显示日期时间，请询问经销商和厂家。

3、为确保计量准确，秤体需通电预热10分钟，仪表显示置零后才能挂上物体称重。

4、在称重没有皮重的物体时，确保仪表当前皮重设置为0kg，其中关系为：净重=毛重-皮重。

5、欠压指示，仪表可以提示秤体和仪表是否欠压，当第1位显示L时表示秤体电池欠压，当显示在闪烁表示仪表电池电压不足时，请及时充电，避免造成数据丢失或称重不准。

6、关机短时间不用时，请关仪表电源。超过3个月不用时，请将秤体电池拿下，以免过放电。

7、电池充电维护，禁止使电池过放电（放在秤体的电池长时间不取下充电），定期把不用的电池或仪表充电（一个月充一次）。

技术支持：0571-88682560
杭州万泰衡器有限公司

第四章   仪表操作方法
一、开机（打开显示器电源前建议先将秤体通上电源）

按仪表开关/置零键，显示器开机先显示版本号VER7.x和量程后进入自检，然后进入遥控秤体开机显示-----，秤体开机进入称重状态，若没接收到秤体的信号，只显示—no--。

二、充电

当显示闪烁时，表示仪表电池欠压，应给仪表电池充电；当数码管第一位显示L时，表示秤体电池电量不足，应给秤体电池充电。 

三、按键功能

1、『开关/置零』 ：长按电源开或关，秤体也自动开关机。短按在称重界面为置零或去皮，使当前重量置为0，在菜单界面中为功能取消。

2、『单清/总清』 ：短按两次为清除最后一次重量，长按为清除当前货号所有称重记录，为了避免操作，需按『输入/自动』有效

3、『保持/货号』 ：短按使当前显示重量为锁定状态，保持灯亮。长按进入货号选择。

4、『查询/设重』 ：显示当前存储次数，总重量，和单次重量。在显示次数和累重时，可以按『输入/自动』打印累计重量。在显示到单次重量时，配合 『保持/货号』 上下查询单次重量，此时可以按『单清/总清』清除当前显示次数的重量，若要退出查询，需按『开关/置零』 。

5、『时间/设置』 ：在主界面短按显示当前日期和时间，在显示日期或时间时再长按『时间/设置』为修改日期和时间。在主界面长按为进入设置。

6、『输入/自动』 ：在称重界面短按为打印或存储。在菜单设置中为确认，长按为进入自动存储打印状态，第一位显示A，再长按为取消自动。

四，指示灯显示说明

1、『接收』 ：闪烁表示有信号接收
2、『稳定』 ：表示称重显示值稳定，可以读数
3、『去皮』 ：当前设有皮重，净重=毛重-皮重

4、『保持』 ：表示当前显示为锁定重量值

5、『充电/AC』 ：表示在充电状态或交流供电
6、『时间』 ：表示在显示日期时间状态

7、『Lb』 ：表示称重单位为磅
8、『Kg』 ：表示称重单位为千克

五、自动关机
仪表具有自动关机功能当无信号或仪表电压不足5分钟自动关机，当秤体电池不足，会在10分钟后自动关掉发射信号。仪表关机时，秤体自动进入待机模式。仪表开机，秤体自动开机 

六、工作状态：

1、打开显示器电源, 显示屏先显示本秤的软件版本号（VER-7.X）,然后显示最大秤量，随后显示LODA遥控秤体开机。若没有无线信号将进入no显示，有信号进入称重状态。

2、归零或去皮
若空秤时显示不为０或需去皮时,可按【开关/置零】使显示为０，如果重量大于置零范围，则是去皮，去皮指示灯亮。

3、设置货号
长按【保持/货号】货号显示跳动, 若无须改动可直接按【开关/置零】, 否则按【时间/设置】输入新类别号(0-3)，然后按【输入/自动】确认。

4、存入称重值
���吊起重物, 稳定后按【输入/自动】即将本次称重值存入机内, 存储成功，显示磅次C XXX，磅次加1。

5、打印重量

（1）打印当前货号所有重量   按【查询/设重】，再按【保持/货号】，则打印当前货号所有重量。

（2）打印当前货号某天的重量  按【查询/设重】 ，再按【时间/设置】，设置日期按【时间/设置】加数，按【查询/设重】向右移位，设置好月日按【输入/自动】，则打印设置日期的重量。

（3）打印累计重量  按【查询/设重】，再按【输入/自动】，则打印当前货号的累计重量。

格式0                        格式1

      称重记量单                  称重计量单
-------------------------------        -----------------------------
 日期      2009-7-28           货号：0  序号：001
 货号0                        日期：2008-04-28
 -----------------------------          时间：24：00：00
序号     时间     重量KG     毛重：1500Kg
001      12:00    2000        皮重：500Kg
 002      12:01    2000        净重：1000Kg

打印累计重量格式    -----------------------------------

                       货号：0

        累计 ：123456789 KG

---------------------------------------

6、清除内存

    显示器存满或不再需要所存数据时应清除所存重量。
    长按【单清/总清】，显示屏提示：
       Clr 
    若确认清除则再按一次【输入/自动】，否则按【开关/置零】键退出。
7、清除刚存入的称重值
  　若发现刚存入的称重数据不应保存时，按【单清/总清】，显示屏提示：

       dEC 
   若确认清除则再按一次【单清/总清】或按【输入/自动】，否则按【开关/置零】键退出。

8、显示/设置时间
显示器内置时钟, 按1次【时间/设置】显示当前时间,若时间准确无需调整, 再按【开关/置零】即退出时间显示，要修改则长按【时间/设置】后第一位闪烁，然后按【时间/设置】加数，按【查询/设重】向右移位，依次键入新时间(24时制)后按【输入/自动】。如12:08:20,应键入“120820”，中间“0”不能省略。

9、显示/设置日期
显示器内置日历，按2次【时间/设置】显示当前日期, 若不需修正按【开关/置零】退出日期显示，要修改则长按【时间/设置】后第一位闪烁，然后按【时间/设置】加数，按【查询/设重】向右移位，依次输入新日期后按【输入/自动】。如2015年3月28日应输入“150328”。

10、查询累计重量和单次重量，及删除单次重量。
按1次【查询/设重】进入次数显示，屏上显示总次数Cxxx，再一次【查询/设重】键显示累计重量 H 高4位数，再一次【查询/设重】键显示累计重量L低3位，再一次【查询/设重】进入单次重量查询，按【查询/设重】和【保持/货号】可以上下查询单次重量显示，显示屏先显示次数C000，再显示重量=xxxxx，如果需要删除这次重量，就按【单清/总清】，内存重量都显示完后显示End，若要退出查询，需按【开关/置零】。

11、自动存储
      长按【输入/自动】键，显示屏第一位显示A，表示进入自动模式，再长按【输入/自动】键退出自动模式。

 12、保持重量

     按【保持/货号】键，保持灯亮，将当前重量锁定保持，再按【保持/货号】键退出。

13、设报警输出

         长按【查询/设重】进入限重显示，按【查询/设重】移位，按【时间/设置】加数，修改后按【输入/自动】保存。
第五章  参数设置和标定

一、参数设置（记住，非专业人员请勿进入修改参数，否则造成数据丢失不保修），参数修改状态的进入
            长按【时间/设置】,显示跳动000000，按【时间/设置】加数，按【查询/设重】向右移位，输入密码“---”后按【输入/自动】,仪表即进入参数设置状态，在菜单里面按【查询/设重】移位，按【时间/设置】改变参数，按【输入/自动】确认保存，按【开关/置零】退出。

          ＳＥt-1 菜单里面，若按【查询/设重】进入下个菜单ＳＥt-2
E- x      零位跟踪 设置范围0-3  

d-xxx     分度值  设置范围0.1-50   

Dc-x      小数位  设置范围0-2    

F-xx      满量程  范围01-99 吨

bg –x     设单位ib-kg   设置范围 0-1

F10000   设放大倍数 标准为10000

ＳＥt-2 菜单里面，若按【查询/设重】进入下个菜单ＳＥt-3
CH-xx   仪表频道  设置范围00-63  

AH-xx   AD频道   设置范围00-63

xxxxxx  密码修改

ＳＥt-3  菜单里面，若按【查询/设重】进入下个标定菜CALSP
L-xx 自动稳定打印时间（00不稳定可以打印，01-99非要稳定才能手动打印）

FS-x 打印份数  设置范围0-9

dy-x 打印格式  设置范围0-1  1为简打  0为全打

fy-x 打印模式   设置范围0-1  1为无线  0为有线或为内置打印机

df-x  稳定范围  设置范围0-8

S-x   设声音   设置范围0-1

bt1200  设波特率  1200-9600

CALSP  若按【查询/设重】进入下个标率菜单AP 

标定：见后面标定详解
AP     若按【查询/设重】进入下个扫频菜单RFSP
标率：（换仪表设置免标定）记住标率，换仪表可以不用标定

RFSP   若按【查询/设重】进入下个ＳＥt-1菜单

扫频：搜索秤体发射频道
二、标定详解（标定一定要慎重，非紧要情况请勿标定，否则不保修）

进入CALSP状态按【输入/自动】进入标定，然后按照下面3步进行

（1）确认空秤---显示当前吊秤内码，此时应该为空秤，等待内码（正确零位内码30000左右）稳定按【输入/自动】键确认

（2）输入标定砝码值-----显示当前满量程值，若要修改按时间/设置】加数，按【查询/设重】向右移位输入砝码重量，然后【输入/自动】键

（3）等待砝码吊起稳定---等待内码稳定，稳定灯亮按【输入/自动】键，完成标定

在标定过程中若不想继续标定，按【开关/置零】退出

         第六章   常见故障及信息提示
一、仪表开机后无称重信号
请检查秤体电池电压，插上发射机天线，接通发射机电源，如还无信号，请检查仪表频道是否与发射机相对应（频道数标记在秤体内部ADF侧边）。

二，称重不准，数字无规则乱跳

    检查秤体ADF（发射器）是否有进水，传感器插头是否有松动。

三，接收距离近

    检查秤体天线是否有损坏或松掉，或换个信道。

四、数字有规则重复乱跳
附近有同频率的电子秤干扰，修改秤体频道，再将仪表频道设置成秤体一样，具体情况请咨询厂家。

五、仪表信息提示 

Lxxxxx    表示秤体电压不足，要尽快充电，否则秤体自动关机，充电后需要给秤体ADF断电重启。

显示闪烁  表示仪表电压不足，应尽快充电

end      查询到最后一次 

OVER   超载         --no--     没信号
ERR01    磅次满      ERR 02    密码错误
ERR 03   标定失败    ERR 04    应答错误

ERR 05   存储满
PAGE  
2

