手持中文打印仪表说明书

本仪表可以U盘下载存储数据

2020年10月 第一版

一，简述

本仪表采用低功耗设计，ADF自动工作休眠，一次充电可能1个月以上

128×64点阵中文显示屏，全中文菜单。

无线通信采用加密扩频方式，超远接收距离（1000米以上），实时显示信号强度。

支持中文输入，可设5个中文打印题头（每个题头8个汉字）

内置热敏中文打印机，超大纸仓

支持称重数据下载U盘，数据有货号，日期，时间，重量，方便电脑上管理

单价输入，支持自动计算货物价格。

打印多种格式，记录格式，记录无时间，多联标准打印，标签条码

可配直视秤和无线秤，只需在设置里面更改选项即可。

换仪表无需重新校准，只需输入接收信道即可

有串口输出(方便连接电脑，蓝牙模块，WIFI 模块)，无线输出（方便配置无线大屏幕）

二，按键说明

货号：00-99

保持：让当前重量数值保持不动，显示屏上会显示HOLD

皮重：设置已知皮重值

自动：打开自动打印功能，显示屏显示AUTO。（具体参数可以到参数设置里的打印设置里面调整）

总清：删除当前货号前部重量

背光：打开显示屏背光（开背光耗电）

查询：可以查看之前的存储打印的单次重量数据和日期时间，倒序显示，按确认/打印键或继续按查询键翻页，还可数值键1-8键打印显示屏第1-8行的当前重量数值

累显：显示当前货号的次数，累重，价格（在单价不为0时）等信息，可按确认/打印键打印累显数据

走纸：出纸1CM，在标签模式为出纸到下一个标签

F1/去皮：在配无线ADF时，为去皮功能，显示屏显示TARE。在配直视秤是为秤体显示省电功能

单清/删除：在称重时为删除最后一次重量数据，在输入时为删除功能

设置：进入设置参数菜单

置零：当前重量为0

确认/打印：在称重时为打印存储功能，其他状态是确定功能。

打印题头只有在序号是1的时候，或累计打印过总重量后才能在下次打印重量时自动打印题 头

三，显示屏显示说明

1号电池为仪表电量   2号电池为秤体电量

AUTO 自动  TARE去皮   HOLD保持   STA稳定  ZERO零位

H：货号   X：称重次数  N：仪表频道   ∑：累计重量

菜单

按设置键显示，然后按数字键0-7选择对应的选项

- 设声音  设置蜂鸣器声音

- 设时间  设置仪表时间

- 设日期  设置仪表日期，最后一位是星期

- 设打印  选择仪表打印格式

0：精简打印 （用在多次称重的记录打印格式）

1：标准打印 （每次称重打印出题头，日期时间，皮重净重）

2：精简无时 （记录打印格式无时间）

3，标签打印 （用在打印不干胶标签）

4-设单价    设货物单价，在单价不为0时，在累显可显示出单价总价信息，同时可打印出来

5-分度值   设置分度值，请勿设置过高分度值，否则数字不能稳定，国标如下

1吨为0.5  2-3吨为1  5吨为2  10吨为5  20-30吨为10   50吨为20

6-打印导出  可选择U盘下载存储的重量数据，或打印全部重量也可按日期选择打印存储的重量

7参数设置  非厂商请进入，默认密码是666666

8模拟称重  模拟称重打印功能

9版本号查询  可以查看主板和ADF的软件版本

ADF版本显示

ADXXX 第一二位年月，第二位是软件版本

BtX  X表示电池0是4V铅酸电池

1是4.2V锂电

2是3.6V锂电

3是6V电池

PAX  X表示AD发射功率 0是省电 1低 2中 3高

按设置键一次 然后按7号键 输入密码后按确认，默认密码666666

参数设置菜单

按数字键选择对应菜单

- 标定

  - 标定密码（密码是666666，不能改），按确认

  - 确认空秤内码，此时要空秤，正常空秤内码在18000或30000左右，内码稳定按确认。

  - 输入砝码值后按确认，砝码重量最好到量程的一半以上

  - 挂起砝码，等待内码稳定后按确认

  - 提示输入砝码2，如果无需线性修正多次标定则直接按确认

  - 输入满量程，如果是5T则输入05，10T输入10，最多99T。

- 称重设置

0-计量单位  可选择KG和LB（磅）

1-零位跟踪   零位跟踪，一般请不要打开

2-开机置零   暂时无效

3-按键置零   置零键的置零范围，小于这个范围不能置零，当重量超过9个分度值时不要用置零，最好用去皮功能置零

4-滤波等级  0是锁定效果关  2是锁定效果开  1暂时无效

- 通信设置

- ADF功率  设置ADF发射功率，在仪表信号不好的情况下可以加大发射功率，  但是秤体耗电会增加，默认为省电模式

- ADF电池   根据秤体配置电池，选择电池类型，否则秤体电量指示不准。

0为4V铅酸电池 1：4.2V锂离子电池  2：3.6V为一次性锂电池

3：6V电池

- 秤体频道    在有同频干扰下可以修改秤体频道，修改秤体频道先要仪表跟秤体通信（信道和地址码一直）才可以修改

注意（在AD版本为911时对以上3项对ADF修改参数只能在ADF连续工作      		时或上电20秒内修改）

- 仪表频道   修改仪表接收信道（00-64）

- 接收协议   修改仪表接收类型 0是ADF信号  1是直视秤信号

- 设地址码   设置跟ADF上面一样的地址码，否则不能控制ADF开关机，修改信道等操作

- 打印设置

- 打印方式  0是可以连续打印，不需要回零就可以打印第二次重量

1是当前重量需要稳定且大于最小打印重量才能打印，而且当前重量回零后才能打印第二次重量

- 打印时间  用在自动打印上，当设为自动打印，在稳定（STA）显示后，等多              少时间后自动打印（1=0.3秒）

- 稳定范围  根据当前分度值d，修改多少d可以改变稳定（STA）字符出现的快慢

- 最小打印  自动打印最小打印的重量

- 打印设置  可以选择按确定/打印键或自动打印时是否打印，有存储并打印或存储不     打印

- 打印份数  选择按一次打印键打印标准打印格式或标签格式的份数

- 设题头 设置打印题头，可以设置5个题头，每个题头8个字符，用区位码输入，查找区位码请在百度上搜索或点击http://www.jscj.net/index/gb2312.php，http://xh.5156edu.com/qwm.php

- 修改密码   修改参数设置密码

- 频道搜索   用于查找ADF的信道，搜索范围00-64

- 串口设置   用于设置内部有线串口和无线串口

0-串口波特率 内部有线串口波特率

1-通信协议 内部有线串口通信协议(串口是N，8，1)

(1)XT连续1格式协议

K1:0X5A—起始位

K2:

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号位（1--负，0—正） |  | 小数点 |  | BCD数据的万位 |  |  |  |

重量数据是BCD码，一位小数点时

小数位为01，两位是10

K3: BCD数据的高4位显示千位，低4位百位

K4: BCD数据的高4位显示十位，低4位个位

K5（和校验）: K1—K4的和加18的个十两位的BCD码

| K1(0x5A) | K2 | K3 | K4 | K5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(2)XT 格式2   打印输出协议 ASCII码 （按打印时一次输出）

协议起始02  货号2位 序号3位 年月日时分10位 正负0x2D/0x20   6位重量，含小数点  效验（前23位和取最后一个字节） 0x0d,0x0a

(3)耀华格式，连续输出

数据以ASCII码方式输出，每帧数据共有9个字节组成（包括小数点）。数据传送先低位后高位，每帧数据间有一组分隔符“=”，发送数据为净重，如果当前净重为70.15，连续发送51.07000=  51.07000=……,如果是—70.15，连续发送51.0700—=51.0700—=。。。。。。

00001000= 显示10000

24760000= 显示6742

8.147600=  显示6741.8

2-无线大屏  无线大屏幕开关

3-大屏信道  设置对应的无线大屏幕频道（65-70）

特殊功能

- 模拟称重  设置按一次，再按数字键 8，进入模拟称重，输入重量数据按打印

- 放大系数  进入参数设置里面，按再数字键8，进入放大系数，标准是10000